## TS
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
№ по ред | ХАРАКТЕРИСТИКА | обособена позиция № 1 -ТИП І | обособена позиция № 2-ТИП ІІ
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника |  | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус |  | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм | 6,9 / 2,2 мм дълбочина на леглото/ | Под 6 мм
4. | Дължина, мм | 25 | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | 360°, 2 броя витки | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | 32000 | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | 24, от които 22 интракохлеарни и 2 екстракохлеарни | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 22 | 24
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток | 1 | Повече от 20 броя
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 2 батерии за 4-5 дни
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 2 батерии за 24 часа
10. | Възможност за паралелна стимулация | да | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазни, правоъгълни, асинхронни | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | да, при 0,2; 1,0 и 1,5 Т | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да | да
15. | Импедансна телеметрия | да | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да | да
17. | Телеметрия на статуса | да | да
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 5,5 гр. | Под 10 гр.
2. | Дебелина, мм | 9 мм | По-малка от 9 мм
3. | Модулност | да | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | 2 батерии за 4-5 дни | повече от 55 часа
б | Консумация с 3 батерии 675 ZINK-AIR |  | повече от 85 часа
в | Консумация с батерия ААА | 2 батерии за 24 часа | повече от 85 часа
г | Консумация с акумулаторна батерия ААА |  | повече от 30 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да | да
6. | Възможност за дистанционно управление |  | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | потребителски настройки за различни звукови среди-ежедневие, шум, фокус, музика. Двойни омни-директни

## TP
| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
№ по ред | ХАРАКТЕРИСТИКА | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника
2. | Корпус
3. | Дебелина, мм | 6,9 / 2,2 мм дълбочина на леглото/
4. | Дължина, мм | 25
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | 360°, 2 броя витки
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | 32000
7. | Брой електроди | 24, от които 22 интракохлеарни и 2 екстракохлеарни
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 22
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток | 1
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 2 батерии за 4-5 дни
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 2 батерии за 24 часа
10. | Възможност за паралелна стимулация | да
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазни, правоъгълни, асинхронни
13. | Съвместим с ЯМР | да, при 0,2; 1,0 и 1,5 Т
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 5,5 гр.
2. | Дебелина, мм | 9 мм
3. | Модулност | да
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | 2 батерии за 4-5 дни
б | Консумация с 3 батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация с батерия ААА | 2 батерии за 24 часа
г | Консумация с акумулаторна батерия ААА
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление
7. | Варианти на говорния процесор | потребителски настройки за различни звукови среди-ежедневие, шум, фокус, музика. Двойни омни-директни
ІІІ. | КОД ПО НЗОК
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
№ по ред | ХАРАКТЕРИСТИКА | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм | Под 6 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 10 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с 3 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 85 часа
в | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
г | Консумация с акумулаторна батерия ААА | повече от 30 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор
ІІІ. | КОД ПО НЗОК
Сервиз в България ..........................................................................
гаранции:
- .......... години за импланта от датата на операцията;
- ...........години за говорния процесор от датата на първоначалното включване;
- ...........години за батерията
- ...........години за следните консумативи:................................................................
Срок на доставка ...........................дни
| Дата: ................2016г. |  | Подпис: .........................

## CP
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Ценовo предложение
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
№ по ред | ХАРАКТЕРИСТИКА | обособена позиция № 1 -ТИП І
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника
2. | Корпус
3. | Дебелина, мм
4. | Дължина, мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки)
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда
7. | Брой електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
10. | Възможност за паралелна стимулация
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука
12. | Форма на импулсите
13. | Съвместим с ЯМР
14. | Уникален код на имплантата
15. | Импедансна телеметрия
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор)
17. | Телеметрия на статуса
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр.
2. | Дебелина, мм
3. | Модулност
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR
б | Консумация с 3 батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация с батерия ААА
г | Консумация с акумулаторна батерия ААА
5. | Светлинна индукция за статуса
6. | Възможност за дистанционно управление
7. | Варианти на говорния процесор
ІІІ. | КОД ПО НЗОК
Цена за 1 брой имплантат без ДДС .............................лв.
с ДДС ............................лв.
Обща стойност за 20 броя имплантанти без ДДС .............................лв.
с ДДС ............................лв.
| Дата……………………….. | Подпис и печат ....................................
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 на обществена поръчка с предмет “Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
№ по ред | ХАРАКТЕРИСТИКА | обособена позиция № 2 -ТИП ІІ
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника
2. | Корпус
3. | Дебелина, мм
4. | Дължина, мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки)
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда
7. | Брой електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
10. | Възможност за паралелна стимулация
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука
12. | Форма на импулсите
13. | Съвместим с ЯМР
14. | Уникален код на имплантата
15. | Импедансна телеметрия
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор)
17. | Телеметрия на статуса
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр.
2. | Дебелина, мм
3. | Модулност
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR
б | Консумация с 3 батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация с батерия ААА
г | Консумация с акумулаторна батерия ААА
5. | Светлинна индукция за статуса
6. | Възможност за дистанционно управление
7. | Варианти на говорния процесор
ІІІ. | КОД ПО НЗОК
Цена за 1 брой имплантат без ДДС .............................лв.
с ДДС ............................лв.
Обща стойност за 20 броя имплантанти без ДДС .............................лв.
с ДДС ............................лв.
| Дата……………………….. | Подпис и печат ....................................