## TS
РАЗДЕЛ ХІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
об.поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ |  | Прогнозна стойност на обособена позиция
1 | 2 | 3 | 4
об.поз. № 1 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП І" |  | 1252600
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 28/16,4
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устойчивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 5,5 гр.
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP44
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | не
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 28/16,4
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
6 | отстраняем магнит | да
7 | устоичивост на удар | 1 J
8 | ЯМР Съвместимост | да
9 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | до 14
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP57
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | под 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 32/19
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 5,5 гр.
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP44
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | не
ном. ед. № 4 | Кохлеарна имплантна система ІV-ти вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | под 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 32/19
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | до 14
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP57
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 5 | Имплантант І-ви вид
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 28/16,4
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
ном. ед. № 6 | Имплантант ІІ-ри вид
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | под 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 32/19
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
ном. ед. № 7 | Процесор І-ви вид
1 | Тегло, гр. | до 14
2 | телебобина | да
3 | микрофони | два
4 | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP57
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 8 | Процесор ІІ-ри вид
1 | тегло, гр. | 5,5 гр.
2 | телебобина | да
3 | микрофони | два
4 | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP44
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | не
об.поз. № 2 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІ" |  | 1016025
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 5,9 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 10 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 22 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 12 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 1 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Едномодулен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 3 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 11 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9,5 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 2 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | да
9. | Различна насоченост на микрофона | да
ном. ед. № 4 | Имплантант І-ви вид
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 5,9 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ном. ед. № 5 | Имплантант ІІ-ри вид
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ном. ед. № 6 | Имплантант ІІІ-ти вид
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 3 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ном. ед. № 7 | Процесор І-ви вид
1. | Тегло, гр. | Под 10 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 8 | Процесор ІІ-ри вид
1. | Тегло, гр. | Под 22 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 12 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 1 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Едномодулен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 9 | Процесор ІІІ-ти вид
1. | Тегло, гр. | Под 11 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9,5 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 2 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | да
9. | Различна насоченост на микрофона | да
об.поз. № 3 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ" |  | 648335
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 15 мм
4 | дълбочина на проникване | 18,5 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устойчивост на удар | 6 J
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване)
11 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 6 гр /само процесор/
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 /на процесора/ + 2 /допълнителна опция/
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да, 9 опции
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 15 мм
4 | дълбочина на проникване | 18,5 мм
5 | пренос на данни | до 83000 имп/сек
6 | отстраняем магнит | 16
7 | устоичивост на удар | 6 J
8 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване/превръзка)
9 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 20 гр
2. | телебобина | допълнителна опция с адаптор
3. | микрофони | 1 + опция за задушен адаптор с микрофон
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 21ч до 30 ч; средно от 12 до 19ч
5 | безжична връзка | не
6 | водо и прахоустойчивост | да, водонепропусклив
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | не, разполага с панел за контрол
10 | ФМ съвмесимост | да, с допълнителен панел
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | не
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 17 мм
4 | дълбочина на проникване | 25 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 6 J
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване)
11 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрия, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за техническа проверка на функционирането на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 6 гр /само процесор/
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 /на процесора/ + 2
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да, 9 опции
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 4 | Кохлеарна имплантна система ІV-ти вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 17 мм
4 | дълбочина на проникване | 25 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 6 J
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване)
11 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрия, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за техническа проверка на функционирането на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 20 гр
2. | телебобина | допълнителна опция с адаптор
3. | микрофони | 1 + опция за задушен адаптор с микрофон
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 21ч до 30 ч; средно от 12 до 19ч
5 | безжична връзка | не
6 | водо и прахоустойчивост | да, водонепропусклив
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | не, разполага с панел за контрол
10 | ФМ съвмесимост | да, с допълнителен панел
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | не

## TP
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
1 | 2 | 3 | 4
об.поз. № 1 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП І"
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид |  | Производител и наименование………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 28/16,4
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устойчивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 5,5 гр.
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP44
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | не
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 28/16,4
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
6 | отстраняем магнит | да
7 | устоичивост на удар | 1 J
8 | ЯМР Съвместимост | да
9 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | до 14
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP57
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | под 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 32/19
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 5,5 гр.
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP44
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | не
ном. ед. № 4 | Кохлеарна имплантна система ІV-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | под 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 32/19
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | до 14
2. | телебобина | да
3. | микрофони | два
4. | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP57
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 5 | Имплантант І-ви вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 28/16,4
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
ном. ед. № 6 | Имплантант ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1 | Корпус | титаний
2 | размери на импланта,без електрода | под 51.2Х30.9Х6.9
3 | Дължина на електрода, мм | 32/19
4 | дълбочина на проникване | 450
5 | стимулация, импулси в секунда | 32000
6 | канали | 22
7 | пренос на данни | 5 mhz,0.5mb sec
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 1 J
10 | ЯМР Съвместимост | да
11 | Измервания | да
ном. ед. № 7 | Процесор І-ви вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1 | Тегло, гр. | до 14
2 | телебобина | да
3 | микрофони | два
4 | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP57
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 8 | Процесор ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1 | тегло, гр. | 5,5 гр.
2 | телебобина | да
3 | микрофони | два
4 | живот на батерията | до 60 часа
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | IP44
7 | входен динамичен диапазон | до 45 dB
8 | индикация за статуса | да
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | поне 2
12 | запис на данни | не
об.поз. № 2 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІ"
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 5,9 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 10 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 22 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 12 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 1 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Едномодулен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 3 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | Под 11 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9,5 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 2 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | да
9. | Различна насоченост на микрофона | да
ном. ед. № 4 | Имплантант І-ви вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 5,9 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ном. ед. № 5 | Имплантант ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 1,5 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ном. ед. № 6 | Имплантант ІІІ-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1. | Тип електроника | хардуерна (посредством кондензатори) защита от протичане на постоянен ток към електрода (към кохлеята)
2. | Корпус | титаниев, асиметричен
3. | Дебелина, мм
а | Дебелина на стимулатора | 4,5 мм
б | Дебелина на приемната намотка | 3,3 мм
4. | Дължина, мм | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | Повече от 50 000 имп./сек.
7. | Брой електроди | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 24
9. | Брой източници на ток | Повече от 20 броя
10. | Възможност за паралелна стимулация | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | до 3 Тесла
14. | Уникален код на имплантата | да
15. | Импедансна телеметрия | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да
17. | Телеметрия на статуса | да
ном. ед. № 7 | Процесор І-ви вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1. | Тегло, гр. | Под 10 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 8 | Процесор ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1. | Тегло, гр. | Под 22 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 12 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 1 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Едномодулен
8. | Влагозащита | не
9. | Различна насоченост на микрофона | не
ном. ед. № 9 | Процесор ІІІ-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
1. | Тегло, гр. | Под 11 гр.
2. | Дебелина, мм | По-малка от 9,5 мм
3. | Модулност | Възможност за включване на повече от 2 варианта за захранване
4. | Енергийна ефективност
а | Консумация с 2 батерии 675 ZINK-AIR | повече от 55 часа
б | Консумация с батерия ААА | повече от 85 часа
5. | Светлинна индукция за статуса | да
6. | Възможност за дистанционно управление | дистанционно управление, процесорът - без ръчна настройка
7. | Варианти на говорния процесор | Задушен
8. | Влагозащита | да
9. | Различна насоченост на микрофона | да
об.поз. № 3 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ"
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 15 мм
4 | дълбочина на проникване | 18,5 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устойчивост на удар | 6 J
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване)
11 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 6 гр /само процесор/
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 /на процесора/ + 2 /допълнителна опция/
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да, 9 опции
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 15 мм
4 | дълбочина на проникване | 18,5 мм
5 | пренос на данни | до 83000 имп/сек
6 | отстраняем магнит | 16
7 | устоичивост на удар | 6 J
8 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване/превръзка)
9 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 20 гр
2. | телебобина | допълнителна опция с адаптор
3. | микрофони | 1 + опция за задушен адаптор с микрофон
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 21ч до 30 ч; средно от 12 до 19ч
5 | безжична връзка | не
6 | водо и прахоустойчивост | да, водонепропусклив
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | не, разполага с панел за контрол
10 | ФМ съвмесимост | да, с допълнителен панел
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | не
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 17 мм
4 | дълбочина на проникване | 25 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 6 J
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване)
11 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрия, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за техническа проверка на функционирането на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 6 гр /само процесор/
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 /на процесора/ + 2
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да, 9 опции
12 | запис на данни | да
ном. ед. № 4 | Кохлеарна имплантна система ІV-ти вид |  | Производител………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | дължина 56 мм; широчина 28мм; дебелина 5,5 мм (2,5 над костта, 3 мм в костта)
3 | Дължина на електрода, мм | 17 мм
4 | дълбочина на проникване | 25 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устоичивост на удар | 6 J
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т (с покриване)
11 | Измервания | Телеметрия, NRI, импедансметрия, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за техническа проверка на функционирането на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 20 гр
2. | телебобина | допълнителна опция с адаптор
3. | микрофони | 1 + опция за задушен адаптор с микрофон
4. | живот на батерията | различни опции - макс. от 21ч до 30 ч; средно от 12 до 19ч
5 | безжична връзка | не
6 | водо и прахоустойчивост | да, водонепропусклив
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | не, разполага с панел за контрол
10 | ФМ съвмесимост | да, с допълнителен панел
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | не
Срок на доставка…………часа.
Дата………………………..
Подпис…………………….

## CP
Ценовo предложение |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
№ по ред | НАИМЕНОВАНИЕ | количество, броя | Производител и наименование………………………….. Код по НЗОК…………………….…….. | ед. цена без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5
об.поз. № 1 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП І"
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид
ном. ед. № 4 | Кохлеарна имплантна система ІV-ти вид
| Общо количество за ном. ед. № 1÷4 | 20 |  | ∑ 1 = (1÷4) /4
ном. ед. № 5 | Имплантант І-ви вид
ном. ед. № 6 | Имплантант ІІ-ри вид
| Общо количество за ном. ед. № 5÷6 | 5 |  | ∑ 2 = (5÷6) /2
ном. ед. № 7 | Процесор І-ви вид
ном. ед. № 8 | Процесор ІІ-ри вид
| Общо количество за ном. ед. № 7÷8 | 20 |  | ∑ 3 = (7÷8) /2
| Сумата от ед. цени без ДДС на ном. ед. от 1 до 4 разделена на броя им -4бр. + сумата от ед. цени без ДДС на ном. ед. от 5 до 6 разделена на броя им -2бр. + сумата от ед. цени без ДДС на ном. ед. от 7 до 8 разделена на броя им -2бр от обособената позиция, да се нанесе в колона 5: ∑ ¹ = [(1÷4)/4] + [(5÷6)/2] + [(7÷8)/2] |  |  | ∑¹ = ∑1 + ∑2 + ∑3
об.поз. № 2 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІ"
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид
| Общо количество за ном. ед. № 1÷3 | 20 |  | ∑ 1 = (1÷3) /3
ном. ед. № 4 | Имплантант І-ви вид
ном. ед. № 5 | Имплантант ІІ-ри вид
ном. ед. № 6 | Имплантант ІІІ-ти вид
| Общо количество за ном. ед. № 4÷6 | 5 |  | ∑ 2 = (4÷6) /3
ном. ед. № 7 | Процесор І-ви вид
ном. ед. № 8 | Процесор ІІ-ри вид
ном. ед. № 9 | Процесор ІІІ-ти вид
| Общо количество за ном. ед. № 7÷9 | 20 |  | ∑ 3 = (7÷9) /3
| Сумата от ед. цени без ДДС на ном. ед. от 1 до 3 разделена на броя им -3бр. + сумата от ед. цени без ДДС на ном. ед. от 4 до 6 разделена на броя им -3бр. + сумата от ед. цени без ДДС на ном. ед. от 7 до 9 разделена на броя им -3бр от обособената позиция, да се нанесе в колона 5: ∑² = [(1÷3)/3] + [(4÷6)/3] + [(7÷9)/3] |  |  | ∑² = ∑1 + ∑2 + ∑3
об.поз. № 3 | "КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ"
ном. ед. № 1 | Кохлеарна имплантна система І-ви вид
ном. ед. № 2 | Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
ном. ед. № 3 | Кохлеарна имплантна система ІІІ-ти вид
ном. ед. № 4 | Кохлеарна имплантна система ІV-ти вид
| Общо количество за ном. ед. № 1÷4 | 20 |  | ∑ ³ = (1÷4) /4
| Сумата от единичните цени без ДДС на всички ном. ед. от обособената позиция, разделена на броя им - 4 бр. да се нанесе в колона 5: ∑ ³ = (1 ÷ 4) /4 |  |  | ∑ ³
Дата……………………………………….
Подпис……………………………………