## TS
"Доставка на новорегистрирани в НЗОК кохлеарни импланти за нуждите на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД"
РАЗДЕЛ ХІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
об. поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА
1. | КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ -Кохлеарна имплантна система І-ви вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний, платина и силикон
2 | размери на импланта, без електрода | 25 до 28.5 мм Х 56.2 мм дебелина 4.5 до 5.5 мм титаниев корпус в силикон, 3.6 мм намотка-антена в силиконова обвивка
3 | Дължина на електрода, мм | от 15 до 17 мм
4 | дълбочина на проникване | до 18,5 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устойчивост на удар | Превишава изискванията на EN 45502-2-3:2010 /или еквивалент/
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т или със свален магнит при 1.5Т и 3.0Т
11 | Измервания | NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 0т 6 г до 13 г в зависимост от вида и размера на батерията
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 на процесора + 2 допълнителни
4. | живот на батерията | В зависимост от вида на батерията: максимален живот от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | да
2. | КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ -Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний, платина и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | 25 до 28.5 мм Х 56.2 мм дебелина 4.5 до 5.5 мм титаниев корпус в силикон, 3.6 мм намотка-антена в силиконова обвивка
3 | Дължина на електрода, мм | 15 до 17 мм
4 | дълбочина на проникване | до 18,5 мм
5 | пренос на данни | до 83000 имп/сек
6 | отстраняем магнит | да
7 | устойчивост на удар | Превишава изискванията на EN45502-2-3:2010 /или еквивалент/
8 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т или със свален магнит при 1.5Т и 3.0Т
9 | Измервания | NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 6 г до 13г в зависимост от вида и размера на батерията
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 на процесора + 2 допълнителни
4. | живот на батерията | В зависимост от вида на батерията: максимален живот от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | да
13 | Електро-акустична стимулация /EAS/ | да

## TP
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
об. поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
1 | 2 | 3 | 4
1. | КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ - Кохлеарна имплантна система І-ви вид |  | Производител и наименование………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний, платина и силикон
2 | размери на импланта, без електрода | 25 до 28.5 мм Х 56.2 мм дебелина 4.5 до 5.5 мм титаниев корпус в силикон, 3.6 мм намотка-антена в силиконова обвивка
3 | Дължина на електрода, мм | от 15 до 17 мм
4 | дълбочина на проникване | до 18,5 мм
5 | стимулация, импулси в секунда | до 83000 имп/сек
6 | канали | 16
7 | пренос на данни | да
8 | отстраняем магнит | да
9 | устойчивост на удар | Превишава изискванията на EN 45502-2-3:2010 /или еквивалент/
10 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т или със свален магнит при 1.5Т и 3.0Т
11 | Измервания | NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 0т 6 г до 13 г в зависимост от вида и размера на батерията
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 на процесора + 2 допълнителни
4. | живот на батерията | В зависимост от вида на батерията: максимален живот от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | да
2. | КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ - Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид |  | Производител и наименование………………………….. Код по НЗОК…………………….……..
А. | ИМПЛАНТАТ
1 | Корпус | Титаний, платина и силикон
2 | размери на импланта,без електрода | 25 до 28.5 мм Х 56.2 мм дебелина 4.5 до 5.5 мм титаниев корпус в силикон, 3.6 мм намотка-антена в силиконова обвивка
3 | Дължина на електрода, мм | 15 до 17 мм
4 | дълбочина на проникване | до 18,5 мм
5 | пренос на данни | до 83000 имп/сек
6 | отстраняем магнит | да
7 | устойчивост на удар | Превишава изискванията на EN45502-2-3:2010 /или еквивалент/
8 | ЯМР Съвместимост | да, при 1,5 Т или със свален магнит при 1.5Т и 3.0Т
9 | Измервания | NRI, импедансметрии, ESRT (Електрически евокиран праг на стапедиус рефлекс), тестове за правилно функциониране на импланта
Б. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 6 г до 13г в зависимост от вида и размера на батерията
2. | телебобина | да
3. | микрофони | 2 на процесора + 2 допълнителни
4. | живот на батерията | В зависимост от вида на батерията: максимален живот от 17ч до 183 ч; средно от 12ч до 129 ч
5 | безжична връзка | да
6 | водо и прахоустойчивост | да
7 | входен динамичен диапазон | до 80 dB
8 | индикация за статуса | да, LED индикация
9 | дистанционно управление | да
10 | ФМ съвмесимост | да
11 | избор на цветове | да
12 | запис на данни | да
13 | Електро-акустична стимулация /EAS/ | да
Срок на доставка…………часа.
Дата………………………..
Подпис…………………….

## CP
Ценовo предложение |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
об. поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | количество, броя | Производител и наименование………………………….. Код по НЗОК…………………….…….. | ед. цена без ДДС | обща ст-т с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ -Кохлеарна имплантна система І-ви вид | 10
2. | КОХЛЕАРЕН ИМПЛАНТ ТИП ІІІ -Кохлеарна имплантна система ІІ-ри вид | 10
Имплантант
Процесор
| ∑ = (ед. ц. имплантант+ед. ц. процесор) |  |  | ∑:
Дата……………………………………….
Подпис……………………………………