## TC
Раздел ХІ. Техническа спецификация - променена
об. поз. №/н.е.№ | Номенклатура | Мярка | К-во | Ед.цена без ДДС | Прогнозна стойност без ДДС на об. поз./ном. ед.
1 | Аневризмални клипси |  |  |  | 66250
1.1 | Титаниеви аневризмални клипси на Яшергил - 1 ви вид | брой | 15 | 1325 | 19875
Аневризмален титаниев клипс прав, размер от 7,00мм до 11,00мм и сила на притискане от 150 gms до 200 gms, Яшаргил
Аневризмален титаниев клипс леко закривен, размер от 7,00мм до 11,00мм и сила на притискане от 150 gms до 200 gms, Яшаргил
Аневризмален титаниев клипс закривен, размер от 6,00мм до 17мм и сила на притискане от 13 gms до 200 gms, Яшаргил
Аневризмален титаниев клипс силно закривен, размер 7,00мм и сила на притискане 200 gms, Яшаргил
Аневризмален титаниев клипс малък прав, размер от 3,00мм до 7,00мм и сила на притискане 110 gms, Яшаргил
Аневризмален титаниев клипс малък закривен, размер 4,00ммдо 7,00мм. и сила на притискане от 110 gms до 130 gms, Яшаргил
1.2 | Аневризмален титаниев клипс по Яшаргил - 2 ри вид, стандартен или мини клипс - цветно обозначен;постоянен или временен - цветно обозначен; с атравматичен връх и пирамидален релеф на контактните повърхноси; с "box lock" заключващ механизъм; форма - стандартен клипс - прав, извит, фенестриран 3.5 мм и 5 мм, ултра къс фенестриран, Т-образен фенестриран 5 мм мини клипс - прав, извит, фенестриран 3.5; стерилно опакован, с индивидуален, уникален сериен номер; ЯМР – 1,5 и 3,0 Тесла | брой | 20 | 1325 | 26500
1.3 | Титаниев клипс за мозъчни аневризми. Да могат да бъдат използвани без влияние от ЯМР до 4 Тесла, многократна рестерилизация, 1000 отваряния без промяна в силата на клипсиране, нестерилни | брой | 15 | 1325 | 19875
2 | Мозъчна ликводренираща клапна система |  |  |  | 150650.01
2.1 | Комплект заключваща се нископрофилна клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен, (4.6мм) пластмасов, анатомичен, прозрачен корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни заключващи се квадратни магнита за регулация, неподатливи на деполяризация по време на ЯМР. Пре-монтирана с anti-chamber. Без използване на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 5 нива на регулация, от 30 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален катетър | брой | 3 | 4975 | 14925
2.2 | Комплект клапа за хидроцефалия с възможност за външна регулация с магнит и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнита за регулация. Пре-монтирана с anti-chamber. Без използването на силикон в клапния механизъм. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 50 до 200 мм воден стълб. Рентгено-позитивни маркери, позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Сет с проксимален и дистален катетър. | брой | 3 | 4975 | 14925
2.3 | Комплект клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане и проксимален и дистален катетър в една стерилна опаковка. Механиъм ball-in-cone. Подходяща за възрастни и деца. Избор между високо, средно и ниско налягане. Премонтирана anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток. Без използване на силикон в клапния механизъм. Сет с проксимален и дистален катетър. | брой | 3 | 3000 | 9000
2.4 | Саморегулираща се, нископрофилна клапна система; 8Fr вентрикулен катетър 15cm; 7 Fr дренажен катетър 110cm; ; променливи стойности на налягането; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 18 до 30 мл/ч; съвместима с MRI и CT. | брой | 3 | 3900 | 11700
2.5 | Лумбоперитонеална ликводренажна клапна система. Хоризонтално-вертикална клапна система; клапи за детска, преходна възраст и възрастни пациенти. | брой | 3 | 3900 | 11700
2.6 | Саморегулираща се клапна система NPH low-flow 9-17 mm; нископрофилна; за хидроцефалия с нормално налягане; силикон еластомер диафрагма; клапан от синтетичен рубин; назъбена игла; диапазон от 5 до 17 мл/ч; съвместима с MRI и CT. | брой | 3 | 3900 | 11700
2.7 | Клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто пружинни механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до свръхвисоко налягане ; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм H2O; съвместима с MRI. | брой | 3 | 3125 | 9375
2.8 | Педиатрична клапна система 80-120 mm Standart, за регулиране на CSF; един или два топчесто пружинни механизма с рубинено топче; силиконов еластомер; диапазон от свръхниско до свръхвисоко налягане; цветово кодиране; тест за рефлукс при фоново налягане от 200 мм H2O; съвместима с MRI. | брой | 3 | 3125 | 9375
2.9 | Клапа с фиксирано налягане Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър | брой | 3 | 2900 | 8700
2,10, | Клапа с фиксирано налягане Hakim с Bactiseal катетър | брой | 3 | 3000 | 9000
2.11 | Програмируема клапа Hakim с перитонеален и вентрикуларен катетър | брой | 3 | 4166.67 | 12500.01
2.12 | Програмируема клапа Hakim с Bactiseal катетър | брой | 3 | 4250 | 12750
2.13 | Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вариант за новородени, деца и възрастни. Включени: клапа, перитонеален катетър; вентрикуларен церебрален катетър. | брой | 3 | 2500 | 7500
2.14 | Клапна система за хидроцефалия с фиксирано налягане с анти-сифон механизъм. Избор от 4 вида налягане - много ниско, ниско, средно и високо. Вграден анти-сифон механизъм. Включени: клапа, перитонеален катетър; вентрикуларен церебрален катетър. | брой | 3 | 2500 | 7500
3 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника |  |  |  | 22148.33
3.1 | Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация (4 винта канюлирани). Включва канюлирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Канюлираните винтовете са с диаметър от 4,5 ; 5,5; 6,5; 7,5 мм и дължини от 25 до 60 мм (през 5 мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права. | брой | 1 | 4840 | 4840
3.2 | Къса (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (4 фенестрирани винта и цимент). Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал титаний. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм) | брой | 1 | 6670 | 6670
3.3 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта = 1 нивo) за MIS и отворена хирургичna техника. Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V. Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm. | брой | 1 | 5680 | 5680
3.4 | Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 иннери. | брой | 1 | 4958.33 | 4958.33
4 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита хирургична техника |  |  |  | 45333.34
4.1 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. | брой | 1 | 4250 | 4250
4.2 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта/куки) за открита хирургична техника и 1 лумбален кейдж TLIF, материал PEEK. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. 1 брой кейдж за стабилизация в торако-лумбален отдел, материал РЕЕК, с 2 рентгеноконтрастни маркера, размери от 7 до 14, дължини 25-30мм, наклон 0°,4°. | брой | 1 | 5500 | 5500
4.3 | Комплект: 2 бр. разширяващи се по височина stand-alone TLIF кейдж, титаниеви, с хидроксиапатит покритие , 4 титаниеви винта, 4 заключващи винта и 2 пръчки за корекции на едно ниво. Размери 7, 9 и 11 мм. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. | брой | 1 | 6000 | 6000
4.4 | 4бр винта моноаксиални и 2бр пръчки | брой | 1 | 4166.67 | 4166.67
4.5 | 4бр винта полиаксиални и 2бр пръчки | брой | 1 | 4500 | 4500
4.6 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | брой | 1 | 4000 | 4000
4.7 | Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | брой | 1 | 5200 | 5200
4.8 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - За открита хирургична техника | брой | 1 | 4500 | 4500
4,9, | Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 иннери. | брой | 1 | 4416.67 | 4416.67
4.1 | Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло с цимент Cortoss. Като добавка към перкутанна транспедикуларна стабилизация с фенестрирани винтове, включваща: Цимент за аугментация - пълнител 5/10сс, смесител Mix-tip, стерилен свързващ накрайник за въвеждане на цимент с вместимост 2cc, пистолет за трансфер. | брой | 1 | 2800 | 2800
5 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За открита хирургична техника |  |  |  | 79408.34
5.1 | 6 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки | брой | 1 | 5750 | 5750
5.2 | 8 бр винта полиаксиални и 2 бр пръчки | брой | 1 | 7291.67 | 7291.67
5.3 | Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | брой | 1 | 6250 | 6250
5.4 | Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта) - За открита хирургична техника | брой | 1 | 5833.33 | 5833.33
5.5 | Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта) - За открита хирургична техника | брой | 1 | 7000 | 7000
5.6 | Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. | брой | 1 | 5500 | 5500
5.7 | Средна транспедикуларна стабилизация (6 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм; | брой | 1 | 6000 | 6000
5.8 | Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм | брой | 1 | 6750 | 6750
5.9 | Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта/куки) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм; | брой | 1 | 7600 | 7600
5,10, | Средна транспедикуларна стабилизация (8 винта = 3 нива) за MIS и отворена хирургичna техника. Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V. Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm. | брой | 1 | 8850 | 8850
5,11, | Отворена система за стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални винтове, нисък профил и двойна резба. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Иннери с технология против отвиване. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Възможност за кобалт-хромови прави и извити пръчки. Диаметър на пръчка: 5.5мм. Комплект 6 винта, 2 пръчки и 6 иннери. | брой | 1 | 5666.67 | 5666.67
5.12 | Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери. | брой | 1 | 6916.67 | 6916.67
6 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - За пeркутанна (минимално инвазивна) хирургична техника |  |  |  | 34693.33
6.1 | Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 6 винта, 2 пръчки и 6 иннери. | брой | 1 | 6083.33 | 6083.33
6.2 | Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани винтове, нисък профил и възможност за мини-инвазивно и перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав. Диаметър на пръчките 5.5mm. Полиаксиалност 60 градуса. Инструментариум съвместим с апарат за невромониториране. Иннери с технология против отвиване. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери. | брой | 1 | 7250 | 7250
6.3 | Къса транспедикуларна стабилизация (6 винта = 2 нива) за MIS и отворена хирургичna техника. Полиаксиален винт, който може да се превърне в моноаксиален, чрез специфична скоба, разположена в основата на главата на винта. С двойна оловна резба за перфектно закрепване на кортикална и спонгиозна кост, динамометрично заключване до 10,1 Nm - Материал Ti6Al4V. Винтът е канюлиран и фенестриран като опция за аугументация; Диаметър 5, 6, 7 mm и дължина от 35 до 55 mm. Цветово кодиране: лилаво - 5 мм; синьо - 6 мм и зелено - 7 мм. Винтът се доставя в стерилна кутия, която съдържа две единици, всеки винт е предварително монтиран на кула, която има функцията на редуциращ винт. Фиксиращият винт е предварително монтиран на комплект отвертка, който също има функция на динамометрична отвертка. Титаниева пръчка с диаметър. 5,5 mm и дължини от 30 до 300 mm. | брой | 2 | 5680 | 11360
6.4 | Средна (MIS) транспедикуларна стабилизация с възможност за аугментация (8 фенестрирани винта с цимент). Система за перкутанна (минимално инвазивна) хирургична техника. Включва фенестрирани титаниеви винтове, заключващи винтове и пръчки, изработени от материал Ti6Al4V. Фенестрираните винтове служещи за аугментация са с диаметър от 5,5; 6,5; 7,5; 8,5 мм и дължини от 40 до 60 мм (през 5мм); Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диаметът 6 мм и дължини от 40 до 480 мм (през 10 мм). Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт- 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен-7,5 мм ; Цветна кодировка на пръчката: зелено за дъгообразна и розово за права. | брой | 1 | 10000 | 10000
7 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за открита хирургична техника |  |  |  | 49403.33
7.1 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | брой | 1 | 7200 | 7200
7.2 | Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) за открита хирургична техника - материал титан. Винтове полиаксиални самонарезни с диаметър на винта от 4 до 6.5 мм през 0.5 мм, дължина на винта от 20 до 65 мм. Пръчки 6 мм различни дължини с многоъглов край. | брой | 1 | 8120 | 8120
7.3 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) - За открита хирургична техника | брой | 1 | 8000 | 8000
7.4 | Дълга транспедикуларна стабилизация (12 винта) - За открита хирургична техника | брой | 1 | 9083.33 | 9083.33
7.5 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм | брой | 1 | 8000 | 8000
7.6 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10 винта) и един конектор за открита хирургична техника. Моно- и полиаксиални винтове с променлива дълбочина на резбата, с динамометрично заключване до 12 Nm - Материал Ti6Al4V, Височина на главата 15,3 мм, ширина на главата 10 мм апикално, 12,8 мм базално. дължини на винтовете: при диаметър 4,5 мм от 25 до 45 мм през 5 мм; диам. 5,5 мм от 30 до 55 мм; диам. 6,5 мм от 30 до 60 мм; диам. 7,5 мм от 30 до 60 мм. Цветна кодировка на диаметъра на винта: жълт - 4,5 мм; син - 5,5 мм; сив - 6,5 мм и зелен - 7,5 мм. Винт фиксиращ винта към пръчката - с плоска горна повърхност и скосена долна повърхност на резбата, окачване тип 5 мм шестограм. Титаниева пръчка с диам. 6 мм и дължини от 40 до 480 мм през 10 мм Ламинарни, педикуларни, трансверзални куки с различна дължина и ширина на острието. Напречни конектори - моноблок с дължини 17, 20, 23 и 26 мм; мултиаксиални конектори с обхват 29-31, 31-35, 35-39, 38-43, 42-51, 50-67, 66-99 мм; | брой | 1 | 9000 | 9000
8 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - Вертебропластика |  |  |  | 102466.7
8.1 | Вертебропластика – Confidance | брой | 10 | 2166.67 | 21666.7
8.2 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло- вертебропласика. Сет за вертебропластика с инжекционна система с ергономична дръжка и с по-голям капацитет (15cc), с дълга тръба за инжектиране, която позволява на хирурга да поддържа разстояние от флуороскопията по време на инжектирането - 1 бр. цимент 20 гр., 1 бр. инжекционен пистолет, 2 бр канюли и 1 бр. миксер. | брой | 10 | 2000 | 20000
8.3 | Вертебропластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло. Костен цимент за вертебропластика от полиметилметакрилат, с 30% бариев сулфат, конфигурация за до три нива, включваща еднократна система, три комплекта канюла и стилет, една опаковка костен цимент 20 гр. Еднократна, с възможност за разбъркване на цимента във вакуумна среда, директен трансфер и инжектиране, състояща се от двустепенна помпа с резервоар и бутало за разбъркване; оразмерена приставка с вместимост 10 cc, Г-образен удължител, предпазна фуния и маркуч за свързване към вакуумна помпа, комплект канюла и стилет със скосен връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G, комплект канюла и стилет с пирамидален връх - дължина 12,7 см и диаметър 11G | брой | 10 | 2080 | 20800
8.4 | Система за вертебропластика с PMMA цимент, игли и миксер/спринцовка за доставка/luer-lock маркуч с интегрирана метална спирала в една опаковка. Състав на цимента: Polymethylmethacrylate-styrene 27.10%, Polymethylmethacrylate 27%, Benzoyl Peroxide 0.5%, Zirconium Oxide 45.4%. Състав на течния компонент: Methyl Methacrylate 99%, Dimethyl-p-toluidine 1%, Hydroquinone 20ppm | брой | 10 | 2000 | 20000
8.5 | Система вертебропластика в комплект с костен цимент - 20 гр. съдържаща херметично затварящ се миксер за костен цимент с възможност за директно свързване със системата; инжектор с бутон за отключване на буталото, въртящо се бутало, позволяващо инжектиране на 0,8 сс с един оборот; спринцовка 10 сс; удължител 200 мм; в комплект с костен цимент РММА състоящ се от течен мономер 8,5 гр. метил-метакрилат и 20 гр. прахообразен полимер полиметил-метакрилат. | брой | 10 | 2000 | 20000
9 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали/ Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - Кифопластика |  |  |  | 20316.67
9.1 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 1 бр балон, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор | брой | 1 | 3000 | 3000
9.2 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - кифопластика. Сет за кифопластика с висококачествен балон катетър, който може да изпълнява инфлацията и дефлацията няколко пъти, което да позволява на хирурга да използва същия балон на две или три нива - 1 бр. цимент 20 гр., комплект канюли , 2 бр балоkd, 1 бр спринцовка и 1 бр компресор | брой | 1 | 4000 | 4000
9.3 | Система за кифопластика | брой | 1 | 2900 | 2900
9.4 | Метален интра-вертебрален разширяем имплант за повдигане на остеопоротични прешлени при фрактури. Материал Титан. Диаметър 4,2 мм, 5,0 мм, и 5.8 мм. Еднократен инструментариум. Назъбен централен лумен заключващ импланта, без възмозност за обратно сгъване. Три отвора в центъра на импланта за изливане на цимент след разгъването му. Комплект от 2 броя | брой | 1 | 4400 | 4400
9.5 | Кифопластика. Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло, състояща се от стерилни: балон-катетър iVAS (размери на балона 10, 15, 20 мм) за ригидно и плавно въвеждане с рентгено контрастни маркери, даващи точна визуализация за коректно поставяне на балона, ръчен дрил, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" с пирамидален връх, канюла и стилет 8g 5" или 11g 5" със скосен връх, надувател, спирателно кранче, заключваща спринцовка, цимент с работно време 18 мин. - опаковка от 20 гр. от полиметилметакрилат, стерилен миксер и вакуумна помпа за изпълване. | брой | 1 | 3850 | 3850
9.6 | Система за кифопластика включваща: канюла за кифопластика със стилет; дрил; микробалонен катетър в три размера; 3 бр. пълнещи канюли с 4 бр. 2,5 мл. спринцовки; миксираща система за костен цимент; аналогово устройство за проследяване на инфлацията; костен цимент | брой | 1 | 2166.67 | 2166.67
10 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали/Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака |  |  |  | 46636.68
10.1 | Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за I ниво , включваща една плака с 4 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен и 4 фиксиращи винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 12 до 22 мм през 2 мм. Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. | брой | 1 | 2330 | 2330
10.2 | Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за II нива , включваща една плака с 6 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 6 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 24 до 46 мм през 2 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм | брой | 1 | 2500 | 2500
10.3 | Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за III нива , включваща една плака с 8 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 8 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 39 до 69 мм през 3 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. | брой | 1 | 2670 | 2670
10.4 | Система за предна стабилизация в шийния отдел на гръбначния стълб за IV нива , включваща една плака с 10 отвора, със заключване на винта чрез вграден заключващ пръстен, 10 винта . Плаки и винтове изработени от Ti6Al4V, с дебелина 2,1 мм, ширина 13 мм между нивата с отворите и 17,4 мм на нивото на отворите. Дължини от 60 до 96 мм през 4 мм; Винтове самонарязващи и самопробиващи с диам. 4 и 4,5 мм, с ригидно и семиригидно заключване към плаката с дължини от 10 до 20 мм през 2 мм. | брой | 1 | 2920 | 2920
10.5 | Цервикална титаниева плака за едно ниво с автоматично заключване на всеки винт по отделно. Размер на плаки: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 mm. До 4 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm. | брой | 1 | 2666.67 | 2666.67
10.6 | Цервикална титаниева плака за две нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. Размер на плаки: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54mm. До 6 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm. | брой | 1 | 2916.67 | 2916.67
10.7 | Цервикална титаниева плака за три нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно. Размер на плаки: 56, 58, 60, 62, 64, 66 и 68mm. До 8 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на постаявне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm. | брой | 1 | 3166.67 | 3166.67
10.8 | Цервикална титаниева плака за четири нива с автоматично заключване на всеки винт по отделно.Размер на плаки: 70, 74, 78, 82, 86 и 90mm. До 10 бр. титаниеви винта, два типа (с променящ се и с фиксиран ъгъл на поставяне) диаметър 4.0mm и 4.5 mm и дължина от 11mm до 19mm със стъпка от 2 mm. | брой | 1 | 4000 | 4000
10.9 | Шийна плака С ВИНТОВЕ - материал титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на винтовете от 12 до 20 мм. | брой | 1 | 1900 | 1900
10,10, | Предна шийна плака | брой | 1 |  | 2916.67
Предна шийна плака 1 ниво, 4бр винтове
Предна шийна плака 2 нива, 4бр винтове
Предна шийна плака 2 нива, 6бр винтове
Предна шийна плака 3 нива, 4бр винтове
Предна шийна плака 3 нива, 6бр винтове
Предна шийна плака 4 нива, 4бр винтове
10.11 | Шийна компресионна плака с 4 отвора и стандартни винтове | брой | 1 | 2083.33 | 2083.33
10.12 | Шийна компресионна плака с 6 отвора и стандартни | брой | 1 | 2250 | 2250
10.13 | Шийна компресионна плака с 8 отвора и стандартни | брой | 1 | 2416.67 | 2416.67
10.14 | Шийна компресионна плака с 4 отвора и ександъбъл винтове | брой | 1 | 2666.67 | 2666.67
10.15 | Шийна компресионна плака с 6 отвора и ександъбъл винтове | брой | 1 | 3083.33 | 3083.33
10.16 | Шийна компресионна плака с 8 отвора и ександъбъл винтове | брой | 1 | 3500 | 3500
10.17 | Предна шийна стабилизация с титаниева плака. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. | брой | 1 | 2650 | 2650
11 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака с кейдж |  |  |  | 16260
11.1 | Шийна плака с кейдж - -Плаки и винтове от титан. Плаки с размери от 17 до 90 мм. Размери на винтовете 12 до 20 мм.Анатомичен шиен кейдж от поли-етер-етер-кетон, тантал. Възможност за избор между два модела с ъгъл от 2 градуса - стандартен и с нож. С метални щифтове от материал Ti6Al4V. Да има три броя радиопозитивни титаниеви маркери. Височина от 4мм до 8мм, ширина от 12 мм до 16 мм и дълбочина от 12 мм до 14 мм | брой | 1 | 2300 | 2300
11.2 | Преден шиен кейдж с винтове Zero-P | брой | 1 | 4110 | 4110
11.3 | Цервикален кейдж от материал PEEK със заключваща система с 3 винта (Primary и Rescue). Размер на кейджа 17х14мм., височини от 5 до 12мм. и лордоза 7 градуса. Размер на винтове тип Primary 4.0x12mm, 4.0x13mm, 4.0x14mm, 4.0x15mm, 4.0x16mm; тип Rescue 4.5x12mm, 4.5x13mm, 4.5x14mm, 4.5x15mm, 4.5x16mm. | брой | 1 | 3000 | 3000
11.4 | Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж. Анатомична форма на импланта, височина от 5 до 8 мм и диметър 12 и 14 мм. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. | брой | 1 | 4200 | 4200
11.5 | Предна шийна стабилизация с PEEK кейдж с вградена подвижна титаниева плака и два винта. Анатомичната форма на импланта, лесно поставяне, пасване между вертебралните ъгли. Огъване на кейджа при физиологично компресивно натоварване, благодарение на отворите. Конфигурация за едно ниво с анатомичен кейдж - PEEK, включваща един стандартен шиен кейдж с вградена подвижна титаниева плака с 2 винта, височина на кейджа 5,6 и 7 мм и диаметър 12 мм и 14 мм . | брой | 1 | 2650 | 2650
12 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали/ Изделия за преден хирургичен достъп - Шийна плака със заместител на прешлено тяло |  |  |  | 16958.33
1 | Цервикален меш – SYNMESH | брой | 1 | 1675 | 1675
2 | Заместител на прешлено тяло с вградена плака и стандартни винтове. | брой | 1 | 5250 | 5250
3 | Заместител на прешлено тяло с вградена плака и експандъбъл винтове. | брой | 1 | 5833.33 | 5833.33
4 | Предна шийна стабилизация с титаниева плака и титаниев меш. Титаниева плака с дължини от 20 мм до 90 мм, винтове с дължини 12, 14, 16 и 18 мм, диаметър на винта 4 мм. Титаниев меш от Ti6Al4V. Размери Ф 12,14,16,18,20,25 и дължини 30,60,90,100 мм | брой | 1 | 4200 | 4200
13 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа |  |  |  | 44818.32
13.1 | Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) без захващане на черепа. | брой | 1 | 5208.33 | 5208.33
13.2 | Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) без захващане на черепа. | брой | 1 | 6583.33 | 6583.33
13.3 | Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) без захващане на черепа. | брой | 1 | 8083.33 | 8083.33
13.4 | за 1 ниво - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки и 4 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). | брой | 1 | 4340 | 4340
13.5 | за 1 ниво с конектор - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 трансверзален/крос-конектор. Винтове/куки, пръчки, конектори и фиксиращи винтове, материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален с размери : 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери: 24, 32, 40мм; Конектор паралелен за удължаване на пръчки от 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм. Конектор седловиден за преминаване към пръчка с диам. 6.0 мм. | брой | 1 | 5100 | 5100
13.6 | за 2 нива - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа, включваща 6 винта или куки, 2 пръчки и 6 фиксиращи винта. Винтове/куки, пръчки и фиксиращи винтове от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). | брой | 1 | 5170 | 5170
13.7 | Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240мм. Комплект 4 винта, 2 пръчки и 4 иннери. | брой | 1 | 4583.33 | 4583.33
13.8 | Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери | брой | 1 | 5750 | 5750
14 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали/ Изделия за заден хирургичен достъп - Задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа |  |  |  | 62924.99
14.1 | Задна шийна винтова стабилизация (4 винта) със захващане на черепа. | брой | 1 | 6583.33 | 6583.33
14.2 | Задна шийна винтова стабилизация (6 винта) със захващане на черепа. | брой | 1 | 7958.33 | 7958.33
14.3 | Задна шийна винтова стабилизация (8 винта) със захващане на черепа. | брой | 1 | 9250 | 9250
14.4 | Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm | брой | 1 | 3703.33 | 3703.33
14.5 | Комплект - Оксипитална плака за оксипитоспинодеза с променлив размер. Захващане на полиаксиални преходници към задната спинална стабилизация със заключване и движение на винтовете на латералното ниво. Преходна титаниева пръчка и 5 бр. винтове за черепно захващане с диаметър 4.5 и 5mm, дължини от 6mm до 14mm със стъпка от 2mm и Стабилизация за цервико-торакален сегмент. Винтове със стандартна и полу-резба. Диаметър 3.5mm, 4.0mm. Дължина 10mm до 40mm. Титаниеви пръчки с диаметър 3.5mm и преходни 3.5mm до 5.5mm. Дължина на пръчките 60mm 80mm, 120mm и 240 mm. Комплект 8 винта, 2 пръчки и 8 иннери | брой | 1 | 8250 | 8250
14.6 | 1 ниво с Х плака - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 4 винта или куки, 2 пръчки, 4 фиксиращи винта и 1 Х-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм. | брой | 1 | 5590 | 5590
14.7 | за 2 нива с Х плака - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 6 винта или куки, 2 пръчки, 6 фиксиращи винта и 1 Х-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). | брой | 1 | 6420 | 6420
14.8 | за 3 нива с Х плака - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта и 1 Х-образна осципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация; Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). | брой | 1 | 7170 | 7170
14.9 | за 3 нива с Х плака и конектор - Система за заден хирургичен достъп – задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа включваща 8 винта или куки, 2 пръчки, 8 фиксиращи винта, 1 бр. Х-образна окципитална плака с до 5 винта за черепна фиксация и 1 трансверзален/крос конектор. Винтове/куки, пръчки, фиксиращи винтове, плаки и конектори от материал Ti6Al4V. Винтове с ъглова геометрия от 24° до 55° , полиаксиални, с диаметър 3.5/4.0мм и дължини от 10 до 54 мм (през 2 мм). Плака за окципитална кост медиална; малка, средна, голяма. L-образни плаки (2 бр.лява и дясна) за окципитална кост, 100° или 130°, латерална , права, лява и дясна Винт за фиксиране на плака към тилната кост с диаметър 3.5/4.0 мм и дължини от 6 до 34 мм. Пръчки с диаметър 3.5 мм и дължини от 25 до 350 мм (през 10мм). Конектори: Трансверзален, с размери: 40, 60, 80 мм; Крос конектор тип плака с размери 24, 32, 40 мм; Конектор паралелен за пръчки, за свързване на пръчка 3.5 мм към 3.5 мм, 4.5мм, 5.5мм или 6.0мм, Конектор седловиден за преминаване към пръчка 6.0 мм. | брой | 1 | 8000 | 8000
|  |  |  | без ДДС | 758268.37