## TS
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1 и № 2 - на обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за УМБАЛ”Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ТИП І | ТИП ІІ
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника
2. | Корпус |  | титаниев
3. | Дебелина, мм | 6,9 / 2,2 мм дълбочина на леглото/ | Под 6 мм
4. | Дължина, мм | 25 | Равна или по-голяма от 28 мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки) | 360°, 2 броя витки | Повече от 600°, повече от 2 броя витки на кохлеята
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда | 32000 | Повече от 50000 имп./сек.
7. | Брой електроди | 24, от които 22 интракохлеарни и 2 екстракохлеарни | Повече от 24 броя електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала | 22 | 24
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток | 1 | Повече от 20 броя
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 3 батерии за 4-5 дни | 2 батерии за 3-5 дни
3 батерии за 5-7 дни
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 2 батерии за 24 часа | 1 батерия за 3-5 дни
10. | Възможност за паралелна стимулация | да | Да, на повече от 5 канала
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука | да | да
12. | Форма на импулсите | Двуфазни, правоъгълни, асинхронни | Двуфазна, трифазна симетрична, трифазна несиметрична
13. | Съвместим с ЯМР | да, до 3 | Да, до 3 Т
14. | Уникален код на имплантата | да | да
15. | Импедансна телеметрия | да | да
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор) | да | да
17. | Телеметрия на статуса | да | да
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр. | 12,8 гр. | Под 12,5 гр. ( със стандартна кутия+батерии)
2. | Дебелина, мм | 9 мм | По-малка от 9,4 мм
3. | Модулност | да | Възможност за включване на повече от 5 варианта за захранване
Енергийна ефективност
4. | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR | 2 батерии за 4-5 дни | 2 батерии за 3-5 дни
3 батерии за 5-7 дни
| Консумация на батерии ААА (акумулаторна) | 1 батерия за 20 часа | 1 батерия за 3-5 дни
5. | Светлинна индукция за статуса | да | да
6. | Варианти на говорния процесор
7. | Други концепции | BEAM FORMING; WISPER; ADRO; AUTO SENSITIVITY; AGC; Mikrophone SensitivityControl; Два микрофона; Водоустойчив; вградена телебобина | Автоматично променящ се входен динамичен диапазон Автоматично променящ се звуков прозорец Омни-насочващ се микрофон Фина настройка Вградена телебобина Повишена якост, механична и влагоустойчивост Фина настройка, Вградена телебобина частна честотна зона, Повишена якост, механична и влагоустойчивост
ІІІ. | Батерия
ІV. | Допълнителни аксесоари | Ел.кутия, Хукове, Слушалки за мониторинг, Отверка
V. | КОД ПО НЗОК
Отверка
Кутия за съхранение

## TP
| ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ....... - на обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за УМБАЛ”Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ИЗИСКВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника
2. | Корпус
3. | Дебелина, мм
4. | Дължина, мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки)
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда
7. | Брой електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
10. | Възможност за паралелна стимулация
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука
12. | Форма на импулсите
13. | Съвместим с ЯМР
14. | Уникален код на имплантата
15. | Импедансна телеметрия
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор)
17. | Телеметрия на статуса
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр.
2. | Дебелина, мм
3. | Модулност
Енергийна ефективност
4. | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
5. | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
6. | Светлинна индукция за статуса
7. | Варианти на говорния процесор
8. | Други концепции
ІІІ. | Батерия
ІV. | Допълнителни аксесоари
V. | КОД ПО НЗОК
Сервиз в България ..........................................................................................................
- гаранции
- .......... години за импланта от датата на операцията;
- ...........години за говорния процесор от датата на първоначалното включване;
- ...........години за батерията
- ...........години за следните консумативи:................................................................
Срок на доставка ...........................дни
| Дата: ................2014г. |  | Подпис: .........................

## CP
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
ценовo предложение
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ....... - на обществена поръчка с предмет:“Доставка на медицински изделия - кохлеарни имплантанти за УМБАЛ”Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”
№ | ХАРАКТЕРИСТИКА | ТИП .........
І. | ИМПЛАНТАТ
1. | Тип електроника
2. | Корпус
3. | Дебелина, мм
4. | Дължина, мм
5. | Гъвкавост ( ъгъл на навиване, брой витки)
6. | Скорост на предаване на сигналите, импулси в 1 секунда
7. | Брой електроди
8. | Брой електроди, използвани за предаване на сигнала
9. | Енергийна ефективност:
а | Брой източници на ток
б | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
в | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
10. | Възможност за паралелна стимулация
11. | Има ли фино структурно кодиране на звука
12. | Форма на импулсите
13. | Съвместим с ЯМР
14. | Уникален код на имплантата
15. | Импедансна телеметрия
16. | NRT (телеметрия на невралния отговор)
17. | Телеметрия на статуса
ІІ. | ПРОЦЕСОР
1. | Тегло, гр.
2. | Дебелина, мм
3. | Модулност
Енергийна ефективност
4. | Консумация на батерии 675 ZINK-AIR
5. | Консумация на батерии ААА (акумулаторна)
6. | Светлинна индукция за статуса
7. | Варианти на говорния процесор
8. | Други концепции
ІІІ. | Батерия
ІV. | Допълнителни аксесоари
V. | КОД ПО НЗОК
ценовo предложение
Цена за 1 брой имплантат от тип ............. без ДДС .............................лв.
с ДДС ............................лв.
Обща стойност за 20 броя имплантанти без ДДС .............................лв.
с ДДС ............................лв.
| Дата……………………….. | Подпис и печат ....................................