## Sheet1
Техническа спецификация
№ | Наименование | Мярка | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Обособена позиция № 1:
Медицинско оборудване за манипулационна станция, работна станция за камина и камина за подготвяне на цитостатици
1.1. | Манипулационна станция с габаритни размери 224/67/205 см
| състояща се от: | брой | 1
1. Нисък медицински шкаф за мивка с размери 66/67/87 см - 1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за мед.употреба;
врата изработена от материал MDF с възможност за отваряне на 270⁰;
вградена дръжка от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения;
гумено уплътнение между корпуса на шкафа и вратата, устойчиво на дезинфектанти и UV лъчи;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
2. Шкаф с 4 чекмеджета с размери 46/67/87 см - 1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за медицинска употреба;
чела от материал MDF с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения - 4 бр.;
телескопични водачи с универсални рамки за монтаж на пластмасови контейнери - 4 комплекта;
пластмасови контейнери, отговарящи на изискванията за облекчена сан.обработка и дезинфекция в т.ч.лесен демонтаж, миене с течаща вода, обработка с дезинфектанти, достъп до целия им обем, с размери 60/40/10 см и със заоблени ръбове- 4 бр.;
разглобяема конструкция на чекмеджетата за по-добро почистване;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
3. Нисък медицински шкаф с вратичка и рафт с размери 66/67/87 см- 1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за медицинска употреба;
врата изработена от материал MDF с възможност за отваряне на 270 ⁰;
вградена дръжка от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения;
гумено уплътнение между корпуса на шкафа и вратата, устойчиво на дезинфектанти и UV лъчи;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
4. Медицински шкаф с касети за медицински материали - остъклен единичен с размери 46/67/205 см-1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за мед.употреба;
врата изработена от материал MDF с възможност за отваряне на 270 ⁰, състояща се от от рамка -10 см и подсилено 4 мм закалено стъкло, вградено в рамката на вратата;
вградена дръжка от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения;
гумено уплътнение между корпуса на шкафа и вратата, устойчиво на дезинфектанти и UV лъчи;
пластмасови странични панели с водачи за поставяне на пластмасови тави-контейнери с размери 60/40 см - 2 бр.;
пластмасови тави-контейнери за медикаменти, отговарящи на изискванията за облекчена сан.обработка и дезинфекция-лесен демонтаж, миене с течаща вода, обработка с дезинфектанти, достъп до целия им обем, в т.ч.:
-тава-контейнер за медикаменти с размери 60/40/20 см - 4 бр.;
-тава-контейнер за медикаменти с размери 60/40/10 см - 4 бр.;
телескопични, изтеглящи се на 60 см водачи напред, позволяващи изваждането на целия контейнер за медикаменти извън корпуса на шкафа. Фиксатори за закрепване на контейнерите върху водачите с възможност за лесното им премахване и реаранжиране по височина спрямо нуждите на мед. персонал - 4 компл.;
пластмасови етикетници с размер 8/6 см. за обозначаване на медицинските консумативи в шкафа, защипващи се за контейнерите с възможност за лесно преместване - 8 бр.;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
5. Плот от технически камък - 180/67/2 см
полиран и гладък материал против задържане на химически реагенти и оцветители, с ниска абсорбция отговаряща на изисквания за медицински и лабораторни нужди;
заоблени и полирани ръбове на плота;
цокъл с височина 10 см по ръбовете на плота;
отвор за мивка с долно вграждане - 1 бр;
6. Мивка алпака и смесителна батерия вградени под плота
1.2. | Работна станция за камина с габаритни размери 184/67/87 см | брой | 1
състояща се от:
1. Нисък медицински шкаф с вратичка и рафт с размери 46/46/87 см- 1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за мед.употреба;
врата изработена от материал MDF с възможност за отваряне на 270 градуса;
вградена дръжка от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения;
гумено уплътнение между корпуса на шкафа и вратата, устойчиво на дезинфектанти и UV лъчи;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
2. Шкаф с 4 чекмеджета с размери 46/67/87 см - 1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за медицинска употреба;
чела от материал MDF с вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения - 4 бр.;
телескопични водачи с универсални рамки за монтаж на пластмасови контейнери - 4 комплекта;
пластмасови контейнери, отговарящи на изискванията за облекчена сан.обработка и дезинфекция в т.ч.лесен демонтаж, миене с течаща вода, обработка с дезинфектанти, достъп до целия им обем, с размери 60/40/10 см и със заоблени ръбове- 4 бр;
разглобяема конструкция на чекмеджетата за по-добро почистване;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
3. Нисък шкаф с две врати и рафт с размери 92/67/87 см- 1 бр.
корпус - негорим, изграден от плоскости с ниско съдържание на феноли подходящи за мед.употреба;
врати изработени от материал MDF с възможност за отваряне на 270 градуса;
вградени дръжки от алуминий с ергономична форма и антибактериално покритие, осигуряващо резистентност към дезинфектанти, алкохоли и UV лъчения;
гумено уплътнение между корпуса на шкафа и вратите, устойчиво на дезинфектанти и UV лъчи;
метална основа за шкафа с възможност за регулиране от 15 - 25 см и товароносимост до 500 кг;
4. Плот от технически камък - 195/70/2 см
полиран и гладък материал против задържане на химически реагенти и оцветители, с ниска абсорбция отговаряща на изисквания за медицински и лабораторни нужди;
заоблени и полирани ръбове на плота;
цокъл с височина 10 см по ръбовете на плота;
1.3. | Камина за подготвяне на цитостатици |  | 1
вертикален ламинарен бокс с Class II микробиологична безопасност - проектиран в съответствие с функционалните изисквания на EN-12469: 2000 европейски стандарт;
Конструктивни изисквания:
корпус от прахово боядисана стомана с висока здравина и устойчивост на корозия и атмосферни влияния;
работна камера от неръждаема стомана;
работна повърхност покрита с перфорирани ламели от неръждаема стомана, гарантиращи напълно преминаване на въздушния ламинарен поток във всички части на камерата;
отделение под работната повърхност от неръждаема стомана събиращо разлети течности;
два центробежни вентилатора, задвижвани от мотори, контролирани от два автоматични регулатора на скоростта;
два двигателя с висока производителност, регулиращи се в съответствие с нуждите при използване на устройството;
Class H14 HEPA филтър с ефективност, по-висока от 99, 995%
наличие на активен въгленов филтър;
фронтален капак на камерата, осигуряващ защита и въздушна бариера, предотвратяваща всеки обмен на въздух между вътрешната страна на устройството и околната среда;
фронтален екран от защитно стъкло, снабден с газови амортисьори за отваряне, с цел лесен достъп на големи обекти и лесно саниране и профилактика;
UV лампа за стерилизация на вътрешните обеми на ламинарния бокс
осветление осигурено от флуоресцентни тръби вградени в корпуса, разположени извън замърсената зона;
да са предвидени два газови извода в работната зона;
вграден ел. контакт в камерата на ламинарния бокс;
допълнителен HEPA филтър
Функционални особености:
микропроцесорно интегрирано управление, регулиращо функциите за вентилация и филтрация;
система осигуряваща положително налягане в камерата,с цел обезопасяване на персонала и околната среда от рискове от био-замърсяване;
клавиатура с бутони за задаване на необходимите параметри за работа на устройството;
дисплей показващ информация за стойности и текущите условията в камерата:
- показване на скоростта на ламинарния въздушен поток;
- показания за вътрешната и външната температура;
- стойности за остатъчния живот на HEPA филтъра, UV лампата и активния въгленов филтър;
- общо време на работата на ламинарния бокс;
- индикация на нивото на насищане на хепа филтъра.
- наличие на светлинна и звукова аларма за:
- неправилна скорост на ламинарния въздушен поток;
- отворен предпазен екран на камерата;
- запушване на HEPA филтъра;
- край на UV цикъла на бактерицидната лампа;
- насищане на активния въгленов филтър;
- прекъсване на работното напрежение.
2. | Обособена позиция № 2: | брой | 20
Болнично легло с матрак с размери и параметри съгласно техническата спецификация, в комплект с подвижна масичка за хранене, на колелца, за да може да влиза под леглото
2.1. | Болнично легло - размери: Дължина: 2100мм, Ширина: 1100мм, Височина: 500мм.
с два ел. двигателя.
Гръбната секция и секция колена да могат да се движат с електромоторите.
Гръбната секция да се регулира от 0⁰ до 70⁰. Секция колена да се регулира от 0⁰ до 35⁰.
Други позиции може се постигат и ръчно. Всички функции да могат да се регулират с
дистанционно. Таблите на леглото да бъдат пластмасови и да могат да се демонтират.
Предпазните релси да бъдат алуминиеви и да могат да се свалят и вдигат с
един бутон. Да имат стойка за инфузия с регулируема височина, която да може да се постави
и в четирите ъгъла на леглото. Колелата да са антистатични, покрити с пластмаса и поне
две от тях да са със спирачки. Да има четири демпферни колела в четирите ъгъла на леглото.
Да бъде прахово боядисано.
2.2. | Матрак - да бъде съобразен с размерите и секциите на леглото | брой | 20
2.3. | Масичка - подвижна, на колелца, да може да влиза под леглото | брой | 20